Тема: профилактика хирургической внутрибольничной инфекции. Асептика.

План.

1. Исторические аспекты развития асептики.

2. Хирургическая инфекция и пути её распространения.

3. Профилактика распространения хирургической инфекции.

4. Контроль качества стерильности.

5. Предстерилизационная обработка.

6. Обработка рук медицинского персонала.

## Возникновение асептики.

До 19 в. 80% прооперированных больных умирали от гнойных  осложнений. В 1847г. - Земмельвейс написал работу о том, что причина «горячки родильниц» - трупный яд переносимый руками хирурга (вскрывшего труп) в родовые пути матери. В дальнейшем развитие микробиологии, труды Л. Пастера и Р. Коха выдвинули ряд новых принципов, положенных в основу профилактики хирургической инфекции. Главным было - не допускать загрязнения бактериями рук хирурга и предметов, соприкасающихся с раной. Таким образом, в хирургию вошли обработка рук хирурга, стерилизация инструментов, перевязочного материала, белья и пр.

СЛАЙД 2 Развитие асептики связывают с именами двух ученых: Эрнста Бергмана, который ввёл в практику кипячение СЛАЙД 3 и его ученика Курта Шиммельбуша (нем.).СЛАЙД 4 СЛАЙД 5 РАССКАЗАТЬ КАРТИНКУ Имя последнего увековечено названием бикса - коробки, до сих пор использующейся для стерилизации - бикс Шиммельбуша. СЛАЙД 6  На X Международном конгрессе хирургов в Берлине в 1890 г. Бергман провозгласил основное правило асептики: всё, что соприкасается с раной, должно быть стерильно. Принципы асептики при лечении ран получили всеобщее признание.

СЛАЙД 7 ЧИТАТЬ Для стерилизации перевязочного материала использовалась высокая температура. Р. Кох (1881 г.) и Э. Эсмарх предложили метод стерилизации текучим паром. В то же время в России Л. Л. Гейденрейх впервые доказал, что наиболее совершенна стерилизация паром под повышенным давлением, и в 1884 г. предложил использовать для стерилизации автоклав. Асептика явилась дальнейшим развитием метода антисептики.

Хирургическая инфекция и пути её распространения

СЛАЙД 8 ЧИТАТЬ Хирургическая инфекция – внедрение в организм и размножение микробов, вызывающих заболевания, которые для своего лечения требуют применения  хирургических методов.

СЛАЙД 9 ЧИТАТЬ Виды хирургической инфекции: экзогенная инфекция и эндогенная инфекция.

Пути экзогенного инфицирования: контактный, воздушный, капельный, имплантационный. Пути эндогенного инфицирования: контактный, гематогенный, лимфогенный.

СЛАЙД 10 ЧИТАТЬ Асептика – комплекс мероприятий, направленный на предупреждение попадания микробов в рану и организм в целом. (Всё, что соприкасается с раной, должно быть стерильным).

Условно считается:

Асептика - система профилактических мероприятий, направленных на предупреждение попадания инфекции  извне.

Антисептика - комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране и в организме в целом.

Антисептика направлена на борьбу с эндогенной инфекцией, а асептика - с экзогенной.

Профилактика распространения хирургической инфекции (стр. 27 - 32 с кратким конспектом).

СЛАЙД 11 ЧИТАТЬ Входными воротами инфекции является любое нарушение целостности кожных покровов и слизистых оболочек. В течение 6-8 часов после попадания в организм микроб либо погибает, либо начинает активно размножаться в течение 3-5 дней, в дальнейшем вызывая воспалительный процесс.

  - СЛАЙД 12 воздушное инфицирование возможно через  воздух, пыль – полы, потолки, стены должны быть из материала, которые выдерживают многократную обработку антисептическими растворами, приточно-вытяжная система вентиляции, влажная уборка антисептиками, ношение спецодежды, соблюдение правил личной гигиены, ношение масок, ограничение хождения и разговоров, применение бактерицидных ламп. СЛАЙД 13 ЧИТАТЬ (КАПЕЛЬНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ)

СЛАЙД 14 ЧИТАТЬ СЛАЙД 15 ЧИТАТЬ Предупреждение воздушно-капельной инфекции

- изолированное расположение оперблока

- приточно-вытяжное устройство вентиляции, в операционных: 10- 20 кратный воздухообмен в час, 50% влажность, температура 22 -25° С, существуют кондиционеры с подогревом стерильного воздуха.

- ограничение посещений операционной и передвижения по ней

Зоны операционной:

1 - стерильная (операционная и стерилизационная)

2 - строгого режима (предоперационная, моечная)

3 - ограниченного режима (материальная)

- вход в оперблок через санпропускник

- защита от статического электричества

- стены гладкие, кафельные; пол - плиточный, стыки стен закруглены;

- четыре вида уборки: предварительная, текущая, заключительная,  генеральная;

- регулярное облучение УФО

- разделены чистые и гнойные операционные;

- запрещение разговоров, ношение масок;

- бакконтроль персонала.

  - СЛАЙД 16 ЧИТАТЬ контактное инфицирование возможно через:

    - Руки персонала и операционное поле (кожу пациента)

    - Операционное бельё и перевязочный материал

    - Инструменты

    - Оптические приборы

    - Резиновые и полимерные изделия, в том числе перчатки

    - Стеклянная посуда

    - Эмалированная посуда

    - Шприцы многоразового использования

СЛАЙД 17 ЧИТАТЬ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ФРАЗУ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК И ПОКАЗАТЬ СЛАЙД 18.

СЛАЙД 19 И СЛАЙД 20 ПОКАЗАТЬ

  - СЛАЙД 21 ЧИТАТЬ имплантационное инфицирование возможно через:

- Дренажи

- Шовный материал

- Протезы, искусственные органы

СЛАЙД 22 ЧИТАТЬ   Профилактика имплантационной инфекции: стерилизация шовного материала, дренажей, протезов, всего, что остаётся в ране.

СЛАЙД 23 ЧИТАТЬ Стерилизация – метод, который обеспечивает гибель вегетативных, и споровых форм микроорганизмов, вирусов, грибов, простейших.

СЛАЙД 24 Методы стерилизации:

I. Физические методы:

- применение высокой температуры в виде пара под давлением (автоклавирование), сухого жара и в некоторых случаях обжига. Обжиг разрешен только для больших эмалированных тазов, куда далее наливаются антисептические растворы для мытья рук. Кипячение – это метод дезинфекции, а не стерилизации.

- Лучевая стерилизация – применение гамма-лучей (ионизирующее излучение), ультрафиолетовых лучей, ультразвука. Применяют в основном, в заводских условиях для стерилизации разовых инструментов, шовного материала, растворов, перчаток.

  - СЛАЙД 25 Автоклавирование – пар под давлением. Существует два режима стерилизации для различных материалов (стр. 36 – таблица – конспект):

| режим | давление | температура | контроль | Предметы стерилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной 20 мин. | 2 атм. | 132° С | Мочевина, никотинамид | Операционное бельё Перевязочный материал Корозийностойкие инструменты Стеклянная посуда Эмалированная посуда Все шприцы многоразовые |
| Щадящий 45мин. | 1,1атм. | 120° С | Бензойная кислота, сера | Резиновые изделия, перчатки, многие виды полимерных изделий |

СЛАЙД 26 ПОКАЗАТЬ

СЛАЙД 27

- Сухожаровой шкаф – воздушная стерилизация сухим жаром

– 180° С в течение 60 мин. индикатор: аскорбиновая кислота, виннокаменная кислота, янтарная кислота, тиомочевина

– 160° С 150мин. индикатор левомицетин

- все виды инструментов

- многоразовые шприцы с пометкой 200° С

- стеклянная, эмалированная посуда

- нельзя ткани и резину

СЛАЙД 28, 29, 30  ПОКАЗАТЬ

II. СЛАЙД 31   Химические методы:

- антисептические растворы

- пары формалина в параформалиновых камерах

- окись этилена – газ

    - СЛАЙД 32  антисептические растворы. Применяют для стерилизации корозийностойких инструментов, резиновых и полимерных изделий, стеклянных и эмалированных изделий.   Изделия в разобранном виде полностью погружают  в раствор. Затем в стерильных условиях (вымыть руки, надеть на себя стерильный халат и перчатки)  стол закрыть стерильной клеёнкой и простынею, отмыть в стерильной воде, вытереть стерильным полотенцем и разложить на стерильном столе.

- СЛАЙД 33 6% раствор перекиси водорода – 360 мин.(6 час.)  при температуре 18 - 20° С и 180 минут (3 часа) при темп. 50°С

- сайдекс 2% –  4 часа (металл или стекло), 10 часов (оптика)

- 4,8% раствор первомур - С 4 – 15 – 20 мин

- 76% этиловый спирт – 180 мин – режущие инструменты (в поликлинике)

СЛАЙД 34 ПОКАЗАТЬ

- СЛАЙД 35 пары формалина в параформалиновой камере, которые бывают разных размеров – 12 часов. Контроля нет.

- Оптические приборы

- Резиновые изделия

- Полимерные изделия

- Можно, но это обычно не делают: корозийностойкие инструменты, стеклянная, эмалированная посуда

  - окись этилена – в специализированных камерах для стерилизации оптических инструментов, наркозной аппаратуры – 6 - 48 часов в зависимости температуры в камере

Изделие считается стерильным 72 часа, если не открывали бикс или шкаф

и 6 часов даже при однократном открывании бикса или шкафа, после химической стерилизации и после переноса изделий на стол – 6 часов.

Контроль качества стерильности

- механический метод – использование термометров, манометров

- СЛАЙД 36 физический метод основан на плавлении кристаллов различных веществ при воздействии определённой температурой. Современные индикаторы запаяны в ампулы. Каждое вещество имеет свой исходный и окончательный цвет (конспект – таблица стр.  48 - 49)

| Режим стерилизации | Индикатор | Цвет до стерилизации | Цвет после стерилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоклав |  |  |  |
| 120° С 1,1 атм 45 мин | Бензойная кислота | Серый Голубой | Спелая слива |
| 132° С 2 атм 20 мин | Мочевина | Розовый | Спелая вишня |
| Сухожаровой шкаф |  |  |  |
| 180° С 60 мин | Виннокаменная кислота, янтарная кислота, тиомочевина | Белый | Зеленовато-жёлтый |
| 160° С 150минут | Левомицетин |  |  |

- СЛАЙД 37 химический метод основан на изменении цвета термоиндикаторной ленты при определённой температуре

| Режим стерилизации | Термоиндикатор ная лента | Цвет до стерилизации | Цвет после стерилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 120° С 1,1 атм. 45 мин | ИС - 120 | Белый | Светло-коричневый |
| 132° С 2 атм. 20 мин | ИС – 132 | Белый | Коричневый |
| 180° С 60 мин | ИС - 180 | белый | Тёмно-коричневый |

СЛАЙД 38 ПОКАЗАТЬ, ПОЯСНИТЬ

- бактериологический метод самый надёжный, но неудобен тем, что все изделия используются до прихода ответа из лаборатории – через 3 - 5 дней

2 типа бактериологического метода:

- СЛАЙД 39 Санэпидстанция 1 раз в месяц по плану – проверка выборочно эпидобстановки отдельных участков  и воздуха ЛПУ

- Старшая медсестра отделения проводит смывы со стен, столов, инструментов, операционного белья и перевязочного материала и т.д. и в бак.лаборатории проводят посевы на среды с идентификацией выделенных микробов - раз в 7 дней.

Перед стерилизацией все предметы многоразового использования проходят предстерилизационную обработку: СЛАЙД 40

- по мере использования – в накопитель (просто вода, моющий  раствор, дезрастворы – кроме 3% раствора хлорамина, он фиксирует кровь)

- СЛАЙД 41 затем поместить в дезраствор:

  - 3% раствор хлорамина – на 60 мин

  - пресепт (2таблетки на 5л воды) - 90 мин

  - 0,5% спиртовой раствор хлоргексидин - 15мин.

  - 6% перекись водорода - 60мин.

  - 2% сайдекс - 15мин.

  - 0,03% нейтрального анолита – на 30 мин

  - 0,05% раствор нейтрального анолита – на 15 мин

  - 2,4% раствор первомура  – С 4 – на 15 мин

  - 70% этиловый спирт - 30мин.

Можно использовать физическую дезинфекцию:

- кипячение - 30мин.

- в 2% соде - 15мин.

- в автоклаве -110° С 0,5 атм. 20мин.

- воздушный стерилизатор 120° С 45мин.

- промыть под слегка тёплой проточной водой от крови, гноя, дезинфенктантов щёткой или ёршиком 0,5-1мин.

- СЛАЙД 42 поместить в  моющий комплекс при температуре 50 - 55° С на 15 – 20 мин,  здесь промыть щёткой или ёршиком каждое изделие. Моющий комплекс:

  - 0,5% раствор: 5 грамм любого порошка (кроме "Биолот") + 17 мл 33% раствора пергидроля + вода до 1000мл

  - 2% раствор питьевой соды – бикарбоната натрия

  - 0,5% раствор порошка "Биолот" при температуре 40 - 45° С

- промыть под проточной водой в зависимости от порошка («биолот» - 3 - 4 мин., «прогресс» - 5 - 6мин.,  «астра» - 10-11мин.)

- промыть в дистиллированной воде (от проточной воды) 1 – 2 мин

- высушить в сухожаровом шкафу при температуре 80 - 85° С 10 - 15 мин с приоткрытой дверью; аппаратом «фен»; на полотенце

- провести пробы качества предстерилизационной подготовки

СЛАЙД 43 Контроль  качества предстерилизационной подготовки (стр. 40  - конспект)

Изделия должны быть сухими, холодными, читать реакцию следует на первой минуте, раствор должен быть свежим и хранят в тёмном месте.

| азопирамовая проба | амидопириновая проба | фенолфталеиновая проба |
| --- | --- | --- |
| реагирует на кровь, лекарственные препараты, хлорсодержащие препараты, ржавчину, моющие средства | на кровь, лекарственные препараты, хлорсодержащие препараты | на моющие средства |
| В равных количествах смешивают: |  |  |
| раствор азопирама + 3% раствор перекиси водорода | 5% спиртовой раствор амидопирина + 3% р-р перекиси водорода | 1% спиртовой раствор фенолфталеина |
| Реакция: |  |  |
| на хлорсодержащие препараты и ржавчину – буроватое окрашивание, на остальное – фиолетовый с переходом в сиреневый цвет | сине-зелёное окрашивание | розовое окрашивание |

# Обработка рук медицинского персонала (стр. 44 - 45 конспект)

Абсолютно стерильной кожа рук быть не может, поэтому называем «хирургической дезинфекцией».

Старые способы: Альфельда,  Спасокукоцкого- Кочергина.

Перед каждой обработкой рук антисептическими растворами надо руки вымыть способом гигиенического мытья рук (сестринское дело) и вытереть их простерилизованным полотенцем.

СЛАЙД 44 Современные способы хирургической антисептики рук персонала:

- обработка первомуром С – 4

- обработка хлоргексидином спиртовым раствором (гибитаном)

- обработка АХД-2000, АХД –2000специаль

- обработка церигелем

Все методы скоростные, затрачивается от 3 до 7 - 8 мин

Обработка  раствором первомура С – 4

Исходный раствор: 171 мл 33% раствора перекиси водорода + 81 мл 85% муравьиной кислоты

Рабочий раствор:  125 мл исходного раствора + 5 л. дистиллированная вода

Техника:

  - гигиеническое мытье рук в течение 1 мин.

  - мытье рук  в одном тазу в течение 1 мин (30 секунд до локтя и 30 секунд до верхней трети предплечья)

  - высушивание рук стерильным полотенцем

Примечание: в одном тазу могут помыться 10 человек

Обработка гибитаном ( хлоргексидином 0,5% спиртовый  р-р)

Исходный раствор: 20% раствора гибитана (получают из аптеки)

Рабочий раствор: на 500 мл 70% этилового спирта + 12,5мл гибитана

Техника:

- гигиеническое мытье рук в течение 1 мин.

- стерильной салфеткой, смоченной в рабочем растворе, обрабатывают руки до локтя – 2 - 3 мин

- стерильной салфеткой, смоченной в рабочем растворе, обрабатывают руки до середины предплечья – 2 - 3 мин, высушивание на воздухе

Обработка АХД-200, АХД –2000 специаль

Исходный и он же рабочий  раствор АХД – 2000 и АХД –2000 специаль -  получают из аптеки

Техника:

- гигиеническое мытье рук в течение 2 мин

- на кожу рук нанести 5 мл раствора и втирать до локтя до высыхания – 2-3 мин.

- через 2 - 3 мин процедуру повторить, обработать кисти рук

- высушивание  - на воздухе 2,5 мин.

Обработка церигелем, препарат образует плёнку на руках, снимается спиртом.

Исходный и рабочий раствор – раствор церигеля, получают из аптеки Техника: на  руки  наносят 3 - 5 мл раствора и втирают в кожу в течение 10 сек.

Пальцы сушат чуть в согнутом состоянии. На руках образуется плёнка. Перчатки надевать не надо.

Примечание: в экстренных случаях  - без гигиенического мытья.

СЛАЙД 45 ЧИТАТЬ Подготовка и обработка операционного поля (конспект – стр. 46 схема)

Для предупреждения инфицирования раны с кожи пациента, последняя обрабатывается в два этапа:

- до операции – санитарно-гигиеническая обработка кожи

- на операционном столе

До операции подготовку кожи проводит постовая сестра при плановой операции и сестра приёмного покоя – при срочной операции

СЛАЙД 46 ЧИТАТЬ Обработку операционного поля на столе проводят по методу Филончикова – Гроссиха (5-кратно):

- дважды широко от центра к периферии

- повторная обработка после изоляции операционным бельём

- перед наложением швов

- после наложения швов

Применяемые растворы: 1% раствор йодоната (если раствор 5% - разбавить в 5 раз стерильной водой) или 0,5 - 1% йодопирона, 1% бриллиантовый зелёный, АХД – 2000

Подклеивание стерильной плёнки, через неё разрез.

СЛАЙД 47 ЧИТАТЬ

СЛАЙД 48 И 49 НЕ ЧИТАТЬ ВООБЩЕ

Тема: профилактика хирургической внутрибольничной инфекции. Антисептика.

План.

1. Развитие учения о борьбе с хирургической внутрибольничной инфекцией.

2. Виды антисептики.

3. Характеристика химических антисептиков.

4. Физическая антисептика.

5. Биологическая антисептика.

6. Осложнения при применении разных видов антисептики.

СЛАЙД 50

Развитие учения о борьбе с хирургической внутрибольничной инфекцией.

Н.И.Пирогов предположил, что причиной нагноения в ранах являются живые организмы - миазмы. СЛАЙД 51 В 1867г. в Глазго английский хирург Джозеф Листер, ознакомленный с работами Луи Пастера, предположил, что причина нагноения ран – микробы, которые попадают в рану из воздуха и с рук хирурга и ввёл антисептический метод борьбы с инфекцией. В 1865 г. он, убедившись в антисептическом действии карболовой кислоты,  применил повязку с ее раствором в лечении открытого перелома и распылил карболовую кислоту в воздухе операционной.

Суть метода Листера:

- в воздухе операционной распылялась карболовая кислота;

- руки хирурга, инструменты, перевязочный материал обрабатывались 2-3% карболовой кислотой; этим же раствором обрабатывали операционное поле;

- после операции рану закрывали специальной многослойной повязкой из 8 слоёв, слои были пропитаны карболовой кислотой в сочетании с другими веществами.

Слои повязки:

1) тонкий шёлк, пропитанный карболовой кислотой;

2) 8 слоёв марли пропитывались карболовой кислотой в смеси с парафином и канифолью;

3) прорезиненная ткань;

4) фиксирующие бинты пропитывались карболовой кислотой.

Метод Листера просуществовал около 15 лет и позволил снизить летальность в несколько раз. В России его развивали  Субботин и Дьяконов. В настоящее время трудно разделить асептику и антисептику, они дополняют друг друга.

Таким образом, заслуга Джозефа Листера состояла в том, что он не просто использовал антисептические свойства карболовой кислоты, а создал цельный способ борьбы с инфекцией. Поэтому именно Листер вошел в историю хирургии как основоположник антисептики.

СЛАЙД 52 Антисептика – комплекс мероприятий, направленных на:

- Уничтожение или уменьшение количества микробов в ране и в организме

- Борьбу с интоксикацией

- Повышение защитных сил организма

СЛАЙД 53 Виды антисептики: механическая, химическая, физическая и биологическая.

            - Механический вид антисептики является одним из основных методов в лечении раны и всего организма, так как нельзя уничтожить микробы,  не удалив предварительно очаг инфекции.

СЛАЙД 54 Механический вид антисептики включает в себя всё то, что проводиться механическим способом:

- вскрытие инфицированного очага

- проведение первичной хирургической обработки (иссечение нежизнеспособных тканей, удаление сгустков крови и инородных тел из раны)

- туалет раны при всех перевязках

СЛАЙД 55 2. При помощи химической антисептики микробы в ране и организме уничтожаются применением разнообразных химических растворов, обладающих бактерицидным или бактериостатическим действием.

СЛАЙД 56 Химические растворы применяются несколькими путями:

- микроорганизмы уничтожаются во внешней среде (полы, стены, предметы ухода, инструменты) – применение дезрастворов

- микроорганизмы уничтожаются на поверхности кожи пациента и персонала – применение специальных растворов

- микроорганизмы уничтожаются в ране – применение водных антисептиков

- микроорганизмы уничтожаются в организме (полые органы, полости) – антисептические растворы вводятся внутрь или параэнтерально

Способы введения антисептических препаратов:

- орошение

- промывание

- введение в рану с помощью салфетки, смоченной антисептическими растворами

- параэнтерально, внутривенно, внутриартериально, внутримышечно, внутрикожно, в полости.

# СЛАЙД 57 Характеристика химических антисептиков (стр.68 - 72)

  - Галоиды

- Хлорамин

– для дезинфекции рук (0,25 и 0,5% растворы)

– для дезинфекции помещение, предметов ухода, инструментов (1-3% раствор);

– для дезинфекции при туберкулёзе (5 % раствор)

– для обработки ран (1,5-2%)

- Йод  5 -10% раствор – для обработки кожи

– йодинол водный раствор тёмно-синего цвета, содержит 1% йода – для промывания ран, полости носа, носоглотки

– йодонат, йодопирон - сложные антисептические растворы, где йода после разведения содержится 0,5%-1% - для обработки операционного поля

– йодоформ 10% мазь

  - Окислители

- Перманганат калия:

– 0,1% раствор – для полосканий горла, промывание желудка, спринцевания в урологии, гинекологии

– 0,1 - 0,5% раствор – для промывания ран

– 2 - 5% раствор – для прижигания язв, ожогов, пролежней

- Перекись водорода (пергидроль): 27,5 и 33% растворы (исходные)

– 6% раствор – для дезинфекции и химической стерилизации

– 3% раствор – для промывания ран, для остановки кровотечения, для предстерилизационной обработки

  - Кислоты: борная кислота 2 - 4 % раствор – для полоскания рта, зева, носоглотки, промывания глаз, в виде порошка на раны

  - СЛАЙД 58 Щёлочи: нашатырный спирт 10 % раствор – для выведения пациента из обморока, 0,5% раствор – для обработки кожи

  - Спирты: этиловый спирт

– 70% раствор – для обработки кожи вокруг раны, операционного поля, рук персонала,  для химической стерилизации инструментов

– 96 % раствор – обладает дубящим действием, при обработке рук персонала по способу Альфельда

  - Красители:

- Бриллиантовый зелёный

– 1- 2% спиртовой раствор – для обработки кожи, поверхностных ран

– 1- 2 % водный раствор – для обработки слизистых ротовой полости, гениталий, ран

- Метиленовый синий

– 1- 3 % раствор спиртовой – для обработки кожи

– 1- 3 % раствор водный - для обработки слизистых, промывания ран, мочевого пузыря, при пиодермии, ожогах и т.д.

– 0,2% раствор водный – при исследовании свищей

  - Риванол 0,1-0,2%.

  - СЛАЙД 59 Детергенты:

- хлоргекседин (гибитан) 20% водный раствор

–  при  разведении 70% спиртом получают  0,5% спиртового раствора -  применяют для обработки операционного поля, рук персона

–  при разведении водой получают 0,05% раствор – применяют для промывания ран, ожогов, слизистых оболочек

–  входит в состав АХД – специаль – для обработки рук персонала, операционного поля

- церигель – сложный антисептический раствор – для обработки рук персонала с образованием плёнки. Снимается этиловым спиртом

  - Дегти, смолы

–  дёготь берёзовый – входит в мазь Вишневского для лечения ран

  - Производные нитрофурана:

–  фурацилин – 0,02 % водный раствор – для лечения ран, промывания полых органов, полостей

–  лифузоль – сложное антисептическое средство, в которое входит фурацилин  и смола, при применении которого на поверхности образуется плёнка – для лечения поверхностных, ран, для защиты операционных ран, кожных швов

  - Сульфаниламиды обладают бактериостатическим действием

–  короткого срока действия, например, стрептоцид, этазол –  для лечения ран в виде присыпок, в таблетках per os

–  бисептол – комбинированный препарат, длительного действия, для подавления инфекции различной локализации,  в таблетках per os

  - Соли тяжёлых металлов:

–  сулема 0,1% (дезинфекция перчаток, приборов с оптикой; токсичен!!

–  нитрат серебра 1-2% (дезинфицирующее действие); 10-30% (прижигающее действие).

  - Альдегиды:

–  формальдегид табл. (стерилизация  аппаратуры, в патологической анатомии)

  - Антисептики природного происхождения

–  цветки календулы, листья подорожника, крапивы. Фитонциды – для промывания ран, слизистых оболочек, обработки кожи

СЛАЙД 60 3. Физическая антисептика

Предполагает создание неблагоприятных условий для жизнедеятельности микробов в ране разнообразными физическими методами.

- Гигроскопический перевязочный материал. Перевязочный материал: марля, белая вата, алигнин, из них изготовляют салфетки, тампоны. Основное свойство этих материалов – хорошая гигроскопичность, то есть, способность хорошо впитывать жидкость и быстро высыхать. Используют в хирургии для эвакуации раневого и гнойного содержимого ран

- СЛАЙД 61 Гипертонический раствор хлорида натрия от 1% - 10%. Тампоны или салфетки, смоченными этими растворами и введённые в рану, активно всасывают содержимое раны за счёт разницы осмотического давления.

- Дренирование  обеспечивает отток содержимого из раны, внутреннего органа, полостей.  Дренажи бывают разной формы: в виде трубок, резиновых полосок и изготовляются из различных материалов: резины, полимеров, пластмассы

- СЛАЙД 62 Высушивание раны – открытый метод лечения ожогов и ран, когда пациент находится в палате с температурой не менее 25° С и небольшой  влажностью  с открытой ожоговой раной

- Разнообразные средства физиотерапии (действие света, сухого тепла): УФО, УВЧ, электрофорез, ультразвук и т.д.

- Применяют для лечения органов и ран рентгеновские лучи, лучи лазера (редко).

СЛАЙД 63 4. Биологическая антисептика включает в себя методы воздействия на биологический объект – пациент – и биологические патологические объекты – микроорганизмы, грибы, простейшие, вирусы. Задача при воздействии на макроорганизм – повысить его иммунитет, его природные защитные силы. Задачей воздействия на микроорганизмы – уничтожить их  или хотя бы ослабить их действие.

СЛАЙД 64 К первой группе относят: переливание крови и её компонентов (гамма глобулины, плазма), введение анатоксинов - ослабленных токсинов  микробов с целью выработки антител самим организмом (проведение прививок) - ПСА, стафилококковый анатоксин.

Ко второй группе можно отнести применение антибиотиков, сывороток, бактериофага, протеолитических ферментов.

- Антибиотики – вещества микробного или синтетического происхождения, которые действуют на патологические организмы, убивая их.

- Бактериофаги – препараты, содержащие вирусы, которые, внедряясь в микробную клетку, убивают её. Чаще всего используются антистафилококовый и антистрептококовый бактериофаг. Применяют местно для лечения гнойных ран и полостей.

- СЛАЙД 65 Протеолитические ферменты – знзимотерапия. Сами ферменты не уничтожают микроорганизмы, но растворяя мёртвые ткани, оказывают противовоспалительное действие. В результате из действия очищаются гнойные раны, язвы. Применяют энзимы местно, п/к, в/в, через ингаляции.

Получают энзимы разными путями: из поджелудочной железы животных (трипсин, хемотрипсин), из бактерий (стрептокиназа и т.д.), из растений (папаин, бромелаин)

- Сыворотки – плазма крови без фибриногена, в которой в результате иммунизации животного находятся выработанные антитела против опасных инфекций.

- Используют саму сыворотку – противостолбнячная, противогангренозная.                                                                               Используют плазму или гамма глобулин от пациентов, которые перенесли  заболевания, вызванные стафилококками и синегнойной палочкой.

На практике применяют все виды антисептики в той или иной комбинации – смешанная антисептика.

СЛАЙД 66 Осложнения при применении всех видов антисептики.

При механической антисептике возможно повреждение рядом и нижележащих тканей и органов, например, сосудов. Возможно, неполное удаление нежизнеспособных тканей, инородных тел.

При химической антисептике возможны отравления, аллергические реакции, дерматиты.

При физической антисептике возможно развитие фотодерматитов, возникновение пролежней при длительном нахождении дренажа, термические ожоги.

СЛАЙД 67 При биологической антисептике часто:

- аллергические реакции,

- диспепсические расстройства ЖКТ,

- отравления от передозировки,

- местная гиперемия кожи при введении анатоксина,

- общая реакция на прививку,

- токсическое  воздействие на почки, печень, слуховой аппарат,

- развитие кандидомикоза (развитие грибковых заболеваний, вызванных применением антибиотиков),

- дисбактериоза (нарушение микробного баланса в кишечнике с преобладанием вредоносных форм).