СТЕРИЛИЗАЦИЯ

(ОСТ-42-21-2-85)

Методы и виды стерилизации:

1.Термический метод (паровые, воздушные).

2.Химический метод ( газовые стерилизаторы, растворы химических средств)

3.Радиоционный метод (установки с радиоактивным источником излучения для промышленной стерилизации изделий однократного применения.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ  ПАРОВЫМ  МЕТОДОМ

(водяной насыщенный пар под избыточным давлением)

| Наименование объектов | Режимы |  |  | Химический контроль | Применяемое оборудова-ние | Вид упаковочного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление пара | Температура С | Время стерил. выдержки, мин. |  |  |  |
| Изделия из металла, стекла, текстильных материалов | 2,0 | 132 | 20 | Мочевина, никотинамид, ИС-132 (термоиндик. лента) | Паровой стерилизатор | Стерилизационная коробка, с фильтром или без, двойная упаковка из бязи, бумага мешочная. |
| Резиновые перчатки, изделия из резины и полимерных материалов | 1,1 | 120 | 45 | Бензойная кислота с фуксином, сера элементарная, ИС-120 | Паровой стерилизатор | Стерилизационная коробка, с фильтром или без, бумага крепированная (Литва) |

| СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ (сухой горячий воздух) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия из металла, стекла и силиконовой резины | - | 180 | 60 | Тиомочевина, термоиндик. ленты ИС-180, | Воздушный стерилизатор | Бумага мешочная влагопрочная, КРАФТ-бумага, двухслойная упаковка из крепированной бумаги для медицинских целей |
|  | - | 160 | 150 | ИС-160 |  |  |

Стерилизация растворами химических средств

| Стерилизующее средство | Режимы стерилизации |  |  |  |  |  | Вид изделий, рекомендуемых к стерилизации данным методом | Условия проведения стерилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура С |  | Концентрация рабочего раствора | Время стерилизационной выдержки, мин. |  |  |  |  |
|  | номинальное значение | предельное отклонение |  | номинальное значение | предельное отклонение |  |  |  |
| Перекись водорода | Не менее 18 | - | 6,0 | 360 | + - 5 |  | Изделия из полимерных материалов (резины), пластмассы, стекла, коррозионностойких металлов | Полное погружение изделий в раствор(с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки |
| Сайдекс | 21 | + -1 | Применяется без разведения | 240 |  | +5 | Инструменты из металлов |  |
|  |  |  |  | 600 |  | +5 | Изделия из полимерных материалов (резины), пластмассы, стекла, металлов, в.т.ч. эндоскопы и инструменты к ним |  |